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产品概述

产品简介
液体涡轮流量计是一种速度式仪表，用于测量封闭管道中低黏度液体（水、液化石油气、成品油、轻质原油、有机液、无机液等无纤维、颗粒杂质的液体）的体积流量，连接不同放大器可实现脉冲输出、电流输出、现场显示等多种功能。可广泛应用于石油、化工、冶金、供水、造纸等行业。

测量原理
当被测液体流经流量计传感器时，其内部叶轮借助液体动能而旋转， 此时，叶轮叶片使检出装置中的磁阻发生周期性变化，因此，在检出线圈两端就感应出与流量成正比的电脉冲信号，经前置放大器放大后送至显示单元。显示单元中的单片机系统根据测量出的脉冲数和本流量计仪表系数 K 进行运算，并显示出瞬时流量和累计总量。

[image: image24]涡轮流量计测量原理
仪表系数与瞬时流量、频率、脉冲数、累计总量的关系为：

K=f/Q
和
K=N/V

式中：

f—流量信号频率（Hz） 

Q—瞬时流量（m3/s,或/L/s） 

N—脉冲数

V—体积总量（m3）

K—仪表系数（1/m3 或 1/L）

产品特点
准确度高，重复性好。
量程比宽，可达1:10。
多种结构设计，方便用户选择。
结构简单，安装使用方便。
整机功耗低。
无密封圈，无泄漏。
技术参数

输入
输入
	测量变量
	体积流量

	公称口径
	法兰连接：DN10-DN200
螺纹连接：DN10~DN100

卡箍连接：DN10~DN100

	量程比
	DN10
	1：6

	
	DN15~DN200
	1：10


流量范围
	口径
	流量范围

	DN10
	（0.2~1.2）m3/h

	DN15
	（0.6~6）m3/h

	DN20
	（0.8~8）m3/h

	DN25
	（1~10）m3/h

	DN32
	（1.5~15）m3/h

	DN40
	（2~20）m3/h

	DN50
	（4~40）m3/h

	DN65
	（7~70）m3/h

	DN80
	（10~100）m3/h

	DN100
	（20~200）m3/h

	DN125
	（25~250）m3/h

	DN150
	（30~300）m3/h

	DN200
	（80~800）m3/h


输出
输出
	变送输出
	输出类型
	二线制（4~20）mA输出

	
	输出准确度
	0.2%

	
	输出负载
	500Ω

	脉冲输出
	脉冲宽度
	最大500ms(根据频率多少均分)

	
	脉冲频率
	（1~5000）Hz（根据涡轮口径）

	
	脉冲系数
	根据涡轮口径而定

	通讯输出
	RS485接口
	Modbus协议


性能参数

性能参数
	准确度
	0.5级/1.0级

	重复性
	准确度等级的1/3

	响应时间
	250ms

	防护等级
	IP65（IP67、IP68协商供货，脉冲头为IP00)


电源
电源
	供电电源
	DC：（20~24）V

电池供电：3.6V锂电池

	功耗
	24VDC供电：最大功耗0.48W

电池供电：最大电流0.35mA

	电气接口
	M20*1.5缆塞


过程条件
过程条件
	介质粘度
	小于5×10-6m2/s的液体（大于5×10-6m2/s的液体，要对流量计进行实液标定后使用）

	介质温度
	（-20～80）℃（不锈钢测量管）

	过程压力
	螺纹连接
	DN10~DN50：PN<6.3MPa

	
	
	DN65~DN100：PN<1.6MPa

	
	法兰连接
	DN10~DN200：PN<1.6MPa

	
	卡箍安装
	DN65~DN100：PN<1.6MPa


环境条件
环境条件
	工作环境
	温度：（-20～60）℃

湿度：5%～90%

	贮存环境
	温度：（-20～60）℃

湿度：≤85%


产品结构与尺寸
产品结构
[image: image25]涡轮流量计的基本结构如下图所示。

涡轮流量计结构示意图
放大器外形尺寸
涡轮流量计转换器根据结构分为带表壳显示型、带表壳无显示型和脉冲头。
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带表壳显示型

带表壳显示型转换器
带表壳无显示型
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带表壳无显示型转换器
脉冲头
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脉冲头

传感器外形尺寸
涡轮流量计结构根据传感器部分连接方式不同，分为法兰连接型、螺纹连接型和卡箍连接型，具体结构示意图见下表。
传感器外形尺寸图
	过程连接
	涡轮流量传感器外形尺寸图

	法兰连接

（标准：HG/T 20592-2009）

	DN10法兰连接型（含直管段部分）：
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	DN15~200法兰连接型：
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	螺纹连接

（标准：英制G螺纹）
	DN10螺纹连接型（含直管段部分）：

[image: image5.png]




	DN15~DN100螺纹连接型：
[image: image6.png]




	卡箍连接

（标准：ISO 2852）
	DN10卡箍连接型（含直管段部分）：
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	DN15~DN100卡箍连接型：
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传感器外形尺寸
	公称

直径(mm)
	法兰连接
	螺纹连接
	卡箍连接

	
	L1

(mm）
	D1

(mm)
	K

(mm)
	D

(mm)
	N

(孔数)
	L2

(mm)
	G

(外螺纹)
	L3

(mm)
	D2

(mm)

	10
	345
	90
	60
	14
	4
	345
	G1/2
	50
	50.5

	15
	75
	95
	65
	14
	4
	75
	G1
	75
	50.5

	20
	85
	105
	75
	14
	4
	85
	G1
	85
	50.5

	25
	100
	115
	85
	14
	4
	100
	G1 1/4
	100
	50.5

	32
	120
	140
	100
	18
	4
	120
	G1 1/2
	120
	50.5

	40
	140
	150
	110
	18
	4
	140
	G2
	140
	64

	50
	150
	165
	125
	18
	4
	150
	G2 1/2
	150
	78

	65
	175
	185
	145
	18
	8
	175
	G3
	175
	91

	80
	200
	200
	160
	18
	8
	200
	G3 1/2
	200
	106

	100
	220
	220
	180
	18
	8
	220
	G4 1/2
	220
	119

	125
	250
	250
	210
	18
	8
	
	
	
	

	150
	300
	285
	240
	22
	8
	
	
	
	

	200
	360
	340
	295
	22
	12
	
	
	
	


材质

外壳：铝合金
本体：304SS或316SS
叶轮：双相钢2205或430F不锈钢
过程连接：304SS或316SS

电气连接
无显示脉冲输出接线说明
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无显示脉冲输出接线说明

无显示（带表壳）放大器接线说明
[image: image11.png]



无显示二线制（4~20）mA输出型接线图

智能现场显示型接线说明（段码屏）
（4~20）mA电流输出型
[image: image12.png]



智能显示（4~20）mA电流输出型接线图
脉冲+(4~20)mA电流输出型
（1）脉冲输出
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智能显示脉冲输出接线图

（2）电流输出
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智能显示（4~20）mA电流输出接线图

智能现场显示型接线说明（液晶屏）
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智能显示三线制脉冲接线图
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智能显示三线当量冲接线图（累积流量信号输出）
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智能显示型RS485通讯接线
电池供电型
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电池供电

操作方式
带显示型涡轮流量计显示屏有段码屏液晶屏两种，显示屏与操作单元位于转换器前盖下方，透过透明外壳盖可读取测量值，打开转换器前盖操作仪表。

段码屏显示型
[image: image28.emf]显示与操作单元
显示及操作单元

按键定义
按键定义
	符号
	按键名称
	功能描述

	[image: image18.png]SET




	设定键
	●测量状态下，按下则进入设置状态。
●在设置状态下，显示参数符号时，按下进入下一组参数或返回测量状态。

	[image: image19.png]SHT




	位移键
	●在测量状态下切换显示瞬时流量和涡轮频率。
●在设置状态下：①调出原有参数值②移动修改位。

	[image: image20.png]



	确定键
	●在测量状态下无效。
●在设置状态下，存入修改好的参数值，或者查看一下参数。
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	向上键
	●在测量状态下无效。
●在设置状态下增加参数数值或改变设置类型。

	[image: image22.png]



	向下键
	●在测量状态下无效。
●在设置状态下减小参数数值或改变设置类型。


进入设置界面
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进入设置界面
液晶屏显示型
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显示与操作单元
显示及操作单元

按键定义
为仪表通过按键进行参数设置，一般在安装时要使用按键手动设置一些参数。仪表有三个按键，从左到右顺序为F1、F2和F3键.通常F1为移位键，F2为确认和换项键，F3为修改和返回键。

如有按键特殊功能，按键功能有所不同,使用时请参看液晶屏界面下方的按键功能说明。

按键定义
	符号
	按键名称
	功能描述

	F1
	移位键
	●在主菜单界面下，按下移动光标选择子菜单。

	F2
	确认键/换项键
	●在主界面（主界面1、主界面2、主界面3）下，按下则进入主菜单界面。

●在菜单界面，按下进入子菜单。

	F3
	修改键/返回键
	●在主界面下，按下切换主界面。

●在设置界面，按下修改参数。


菜单界面
  在所有主界面（主界面1、主界面2和主界面3）下，按F2键，进入主菜单界面。
[image: image30.jpg]



主菜单界面
可通过F1移位键选择相应的菜单项按F2键进入。各菜单项操作可参看以下各部分说明，简单说明如下：

查询：查询仪表运行数据，有日记录、月记录和年记录。

自检：仪表运行状态检查。

清零：累积流量清零。

设置：仪表运行参数设置。

校准：对温度通道、压力通道、电流输出和流量系数参数设置。

密码：修改设置、清零和校准密码。

显示：瞬时、工况、温度和压力显示单位的更改。

质保及售后服务 
本公司向客户承诺，质保期内如有产品质量问题，本公司对有质量问题的产品实行无条件三包服务，即免费修理、更换或退货。所有非定制产品一律保证7天内可退换（不包括使用损坏的产品），定制类产品以合同约定的质保为准。

免责声明

在质保期内，下列原因导致产品故障不属于三包服务范围：
（1）客户使用不当造成产品故障。

（2）客户对产品自行拆解、修理和改装造成产品故障。
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--主菜单--


查询    自检   清零


设置    校准   密码


显示
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