
前言
感谢您购买本公司产品。
本手册是关于产品的各项功能、接线方法、设置方法、操作方法、故障处理方法等的说明书。
在操作之前请仔细阅读本手册，正确使用本产品，避免由于错误操作造成不必要的损失。
在您阅读完后，请妥善保管在便于随时取阅的地方，以便操作时参照。
注意
本手册内容如果有软硬件升级，请以新发布的文档为准。
本手册内容我们力求正确无误，如果您发现有误，请与我们联系。
本手册内容严禁转载、复制。
请根据本产品的防爆特性，遵守国家、地区法律法规要求使用本产品。
本手册的最终解释权归本公司所有。
版本
U-SUP-PE500-CN1  第一版 2026年2月
确认包装内容
打开包装箱后，开始操作之前请先确认包装内容。如发现型号和数量有误或者外观上有物理损坏时，请与本公司联系。

产品包装内容见标准配置清单。

标准配置清单
	序号
	物品名称
	数量
	备注

	1
	压力变送器
	1
	

	2
	合格证
	1
	

	3
	说明书
	1
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产品概述

产品简介
单晶硅压力变送器是一款集高精度、高稳定性与强抗干扰能力于一体的智能工业测量仪表，其电路采用以微处理器为核心的模块化设计，并融入先进的数字隔离技术，确保在复杂电磁环境中依然能可靠运行。同时，该产品支持通过HART通讯手操器进行便捷的本地标定、设置与组态，极大地简化了现场操作与维护流程。压力变送器的执行标准符合JJF1789-2019，测试标准依照准确度等级0.1级的测试要求执行。
该产品广泛应用于石油、化工、电力、冶金、水务、酿造等众多工业领域。

测量原理
压力变送器基于先进的数字处理与动态补偿技术，通过内置的高精度温度传感器实时监测环境温度变化，并由微处理器对单晶硅压力敏感元件的输出进行实时动态补偿，从而精准修正因温度变化引起的测量偏差，显著降低温度漂移。同时，利用数字隔离技术对信号路径进行电气隔离，有效抑制现场电磁干扰，保障信号的纯净与设备的稳定运行。这种智能化的信号处理方式，确保了高精度的测量结果，为实现长期稳定、高可靠的工业过程监测提供了坚实的技术保障。
产品特点
高精度等级：德国技术高精度单晶硅传感器芯片，精度为±0.1%。
优异的环境适应性：温度补偿，消除了变送器受温度的影响，将现场的综合量误差控制到最小。

优异的长期稳定性：稳定性可保持在0.1FS%/3年。 

灵活的远程协助调试功能：通过HART通讯和面板按键实现远程、就地参数设定功能组态。

技术参数

功能参数

量程：在测量范围内可以按实际使用要求设置量程。建议量程比TD≤10，过大会影响精度。 

安装位置影响：与膜片面垂直方向的安装位置变化不会造成零漂影响，若安装位置与膜片面超过90°的变化，会发生<0.4kPa范围内的零位影响，可以通过调零校正，无量程影响。 

输出：（4~20）mA+HART（7.0）协议的数字信号。
输出信号极限：低报模式Imin（最小）：3.9 mA ；高报模式Imax（最大）：21.6mA。
响应时间：放大器部件阻尼常数为0.1s；传感器时间常数为（0.1~1.6）s，取决于量程及量程比。附加的可调时间常数为：（0.1~60）s。
预热时间：< 15s。
性能参数

性能参数
	测量介质
	气体、蒸汽、液体 

	测量范围
	（0~60）MPa（表压）

	准确度
	±0.1%

	稳定性
	±0.1%/3年 

	环境温度影响
	（-25~65）℃：±（0.15×TD+0.05）%×Span

（-40~-25）℃、（65~85)℃：±（0.2×TD+0.05)%×Span

注：TD>10（TD=最大量程/调节量程），Span为净满度（或净输出）。

	电源
	（12~36）VDC

	功耗
	≤0.78 W

	电源影响
	±0.001%/10V(12~36)V DC，可忽略不计

	环境温度
	-40℃~85℃

	测量介质温度
	-40℃~125℃

	储存温度
	-40℃~85℃

	显示
	LED数码管显示/LCD液晶显示

	显示器显示模块温度
	LED数码管显示时：-40℃~85℃

LCD液晶显示时：-30℃~70℃

	电源及负载条件
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产品结构与外形尺寸
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直接引线式压力变送器外形尺寸
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直接引线式压力变送器外形尺寸
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赫斯曼式压力变送器外形尺寸
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赫斯曼式压力变送器外形尺寸（无显示）
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赫斯曼式压力变送器外形尺寸（带显示）
过程连接
过程连接：M20×1.5外螺纹、G1/2外螺纹、G1/4外螺纹、NPT1/4外螺纹、NPT1/2外螺纹等，特殊螺纹需定制。

螺纹尺寸
	[image: image9.png]



	螺纹类型D
	螺纹长度L

（mm）

	
	M20×1.5
	18

	
	G1/4
	15

	
	G1/2
	18

	
	NPT 1/4
	15

	
	NPT 1/2
	18


材质
外壳材质：304SS 或 316LSS 
膜片材质：316LSS 
过程连接材质：304SS 或 316LSS
安装
安装注意
搬运与安装变送器时应小心谨慎，避免碰撞而影响电路的性能。

变送器进压口内有隔离膜片，切勿人为用异物触碰，防止变形进而损伤内部芯片。

变送器外螺纹处一定要注意密封，否则会造成压力不准不稳。

露天安装时，应尽量把变送器置于通风干燥处，避免强光直接照射和雨淋，否则将会使性能变差或出现故障。

安装条件
压力变送器可直接安装在测量点上。
压力变送器应尽量安装在温度波动小的地方，同时要避免震动和冲击。
信号不要与其他电源线一起通过线管或明线槽，也不可在大功率设备附近穿过。
在测量如蒸汽时，应按规范要求加装冷凝弯，形成有效的水封，防止高温蒸汽直接接触测量膜片损害传感器。

电气连接

赫斯曼结构电气连接
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赫斯曼连接端子示意图
端子定义
	接口
	定义说明

	1
	电源正（+V）

	2
	输出正（+OUT）

	3
	空


直接引线电气连接
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	线缆颜色
	定义说明

	红
	电源正（+V）

	黑
	输出正（+OUT）


直接引线线缆示意图
线缆定义
操作
数显压力变送器由四位LCD显示，通过表头按键对变送器进行组态和调整。


显示和操作单元
操作

显示界面
主界面
步骤
同时短按【▲】【▼】键，进入输入密码状态“Lock”，短按【▲】或【▼】，【▲】键移动光标，【▼】键更改光标处的值，输入密码“0001”，即可进入设置菜单。短按【▲】或【▼】键可翻阅菜单项，当要修改某菜单项时，同时短按【▲】【▼】键可进入修改状态，修改完毕后同时短按【▲】【▼】键可返回菜单状态。

注意事项：按键的状态为按下再弹起来才有效，按键不支持连按。按键设置数据的时候需要注意。


操作流程
组态设置
设置说明

	符号
	含义
	设置说明

	DS-L
	零位显示值
	压力零位显示设置值

	DS-H
	满度显示值
	压力满度显示设置值

	DP
	小数点控制位
	设置小数点的位置，仅表示符号，无动态量程转化功能。例如出厂设置DS-L设置为0000，DS-H设置为100，小数点选择为0.1，则满度时显示的是100.0，如其他参数不修改，仅修改了小数点选择为0，则满度会显示100.0。

	UnIt
	单位选择
	提供7中常用单位：Mpa，kpa，bar，psi，M，Pa，℃，仅表示符号，无动态量程转化功能。

	LINE
	线性修正输入值
	此值为电流中点的误差值的反值，由客户自己输入。参考标准为仪表的显示值。

	FILT
	滤波系数
	防止因电流波动导致显示跳动。可选择0~9，系数越大，显示越稳定，但数据变化越滞后。

	ZEIo
	零位屏蔽
	去除无用小信号，按量程百分比设定，0.0%~2.0%。


维护

维护

软维护：变送器是智能化产品，参数是对用户开放的，用户可以按实际情况调节零点、设置量程、设置阻尼，甚至重新进行标定。这同样会引起参数设置混乱或核心参数被修改造成软故障，此时请参照上章节叙述进行调试，使其恢复正常工作。 

硬维护：一般来说，传感器组件、主电路板及显示表头是现场不可维修的，用户的硬件维修仅限于电路连接检查、变送器清洁、更换。法兰变送器的传压系统内有充灌液，变送器的正、负侧均不能松动或拆卸，否则会因充灌液泄漏而失效；变送器运行后应对基本特性进行定期检查，更换失效的密封件等；清洁法兰时应注意不要碰伤，划伤膜片否则会使仪表失效。智能变送器需要轻拿轻放，防止损坏膜片及其它配件。如已损坏需要修理，应返回本公司。返回时一定注意保护好变送器的膜片，勿在运输途中受损，把整个组件包装在抗震材料中运回本公司。

故障排除 

现象：输出过高 

潜在原因和排除方法：

（1）导压管：检查是否堵塞。检查截止阀是否全开。检查液体管道中是否有气体或气体管道中是否有液体。检查导压管中液体的比重是否改变。 

（2）电路部分检查：显示压力值是否与电流输出相吻合，否则进行电流重调。 

（3）电源：检查电源的输出。

现象：输出不稳定 

潜在的原因和排除方法：

（1）参数检查：检查零点迁移和量程设置是否正确。 

（2）回路接线：检查送给变送器的电压是否正常。检查间歇性的短路断路和多点接地。 

（3）被测介质脉动：调整阻尼值。 

（4）导压管：检查液体管道中是否有气体或气体管道中是否有液体 

（5）电路部分检测：通过表头检查压力值是否稳定，从而判别不稳定是否由传感器和主电路板引起。 

现象：输出过低或无输出 

潜在原因和排除方法：

参数检查：检查零点迁移和量程设置是否正确。

一次元件：检查传感器的安装及工作条件。 

（3）被测介质特性的任何变化都会影响输出。 

（4）回路接线：检查送给变送器的电压是否正常，检查短路和多点接地， 检查极性是否接对，检查回路阻抗。

质保及售后服务

本公司向客户承诺，本仪表供货时所提供的硬件附件在材质和制造工艺上都不存在缺陷。

从仪表购买之日开始计算，质保期内若收到用户关于此类缺陷的通知，本公司对确实有缺陷的产品实行无条件免费维护或者免费更换，对所有非定制产品一律保证7天内可退换。

免责声明

在质保期内下列原因导致产品故障不属于三包服务范围：

(1) 客户使用不当造成产品故障；

(2) 客户对产品自行拆解、修理和改装造成产品故障。

附录A 常用压力压强单位
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供电电压（V DC）
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