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第八章 质保及售后服务
[bookmark: _Toc8535][bookmark: _Toc5774]前言
· 本手册是关于产品的各项功能、接线方法、设置方法、操作方法、故障处理方法等的说明书。
· 在操作之前请仔细阅读本手册，正确使用本产品，避免由于错误操作造成不必要的损失。
· 在您阅读完后，请妥善保管在便于随时取阅的地方，以便操作时参照。
[bookmark: _Toc7986][bookmark: _Toc15651]注意
· 本手册内容如因功能升级等有修改时，请以新发布的文档为准。
· 本手册内容我们力求正确无误，如果您发现有误，请与我们联系。
· 本手册内容严禁转载、复制。
· 请根据本产品的防爆特性，遵守国家、地区法律法规要求使用本产品。
· 本手册的最终解释权归本公司所有。
[bookmark: _Toc18907][bookmark: _Toc23877]版本
[bookmark: _GoBack]U-SUP-Y290-CN8 第八版 2023年6月
[bookmark: _Toc10238][bookmark: _Toc8789]确认包装内容
打开包装箱后，开始操作之前请先确认包装内容。如发现型号和数量有误或者外观上有物理损坏时，请与本公司联系。
产品包装内容见标准配置清单。
标准配置清单
	序号
	物品名称
	数量
	备注

	1
	数显压力表
	1
	

	2
	说明书
	1
	

	3
	合格证
	1
	

	4
	7号电池（AAA）
	2
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[bookmark: _Toc7188_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc4382][bookmark: _Toc23802]产品概述
[bookmark: _Toc14468]产品简介
高精度数显压力表，内置高精度压力传感器，能够准确的实时显示压力，并且具有精度高，长期稳定性好的特点。本产品配备段式液晶显示屏，具有清零、背光、开关机、单位切换、调整滤波常数等功能。
数显压力表广泛应用于水电、自来水、石油、化工、机械、液压等行业，对气体、水、油等对不锈钢无腐蚀的介质的压力进行现场测量显示和控制。
[bookmark: _Toc15466]测量原理
数显压力表的核心部分是压力传感器，其工作原理是基于压强的变化对传感器的电阻或电压的影响。在压力的作用下，传感器内部感应到压力通过转换器转换成相应的电信号，再通过数字电路处理后，显示在显示屏上。



[bookmark: _Toc605]产品特点
· 操作简单，安装方便。
· 一键清零，使用方便。
· 具有温度补偿，温漂系数小，测量更精准。
· 多种测量单位，一键切换，使用更省心。
· 最大1.1倍量程过载显示，更有峰值记录功能，使用更可靠。
· 四位半段式显示，读数准确直观。
· 电池电量图形化，压力值百分比表棒图显示。
· 优质304不锈钢壳体和接头，抗震耐用。
· 白色背光，便于夜间查看。
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[bookmark: _Toc25798_WPSOffice_Level2]
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一、产品简介
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[bookmark: _Toc15363]技术参数
表1 技术参数
	性能参数

	测量变量
	表压、密封表压

	测量范围
	-0.1...0~60MPa

	准确度
	0.25级 / 0.5级

	过载能力
	（0.035～10）MPa：150%FS
（10～60）MPa：125%FS

	长期稳定性
	0.2%FS/年

	采样频率
	1次/秒

	补偿温度
	（-10～70）℃

	电源

	供电电源
	3V（2节7号电池)

	电池寿命
	≥6个月（以具体工况为准）

	过程条件

	测量介质
	空气、水、油等对不锈钢和氟橡胶无腐蚀的介质

	介质温度
	（-20～85）℃

	环境条件

	工作温度
	（-10～70）℃

	贮存环境
	（-20～80）℃
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[bookmark: _Toc11072]产品结构与尺寸
[bookmark: _Toc3305]产品外形








图1 产品外形尺寸
[bookmark: _Toc3585]过程连接
过程连接：G1/4螺纹、G1/2螺纹、M20×1.5螺纹或M14×1.5螺纹，其他螺纹可定制
[bookmark: _Toc15347]重量
约440g。
[bookmark: _Toc29727]材质
外壳材质：304SS（电池盒为工程塑料）
膜片材质：316LSS
过程连接材质：304SS（可定制316LSS）
[bookmark: _Toc17538]显示
显示屏：四位半段式液晶显示屏
背光：白色
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[bookmark: _Toc27604]安装
[bookmark: _Toc25308]安装注意
（1） 本仪表支持垂直安装或水平安装。
（2） 请使用合适的扳手安装和拆卸，不得强力安装或者拆卸，否则造成的损坏不在保修范围内。
（3） 在安装过程中可能会受到安装应力影响，安装完成后请先清零后使用。
[bookmark: _Toc21366]安装方法
压力表安装步骤如下
（1） 将密封垫放到螺纹连接上。
（2） 用扳手将螺纹连接的两端旋紧。
（3） 将管路与压力表连接。
（4） 检查安装好的压力表是否漏气。
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[bookmark: _Toc27267]操作
[bookmark: _Toc27900]显示与操作单元
[image: 图片2]






图2 显示与操作单元
[bookmark: _Toc18466]按键定义
表2
	按键
	说明

	电源键  [image: 2]   
	开/关机

	单位键  [image: 1]   
	短按切换单位

	清零键  [image: 3]
	长按3秒，校准零点误差

	背光键  [image: 4]
	短按开启/关闭背光，长按背光常亮


[bookmark: _Toc8878]界面说明
[image: 图片2]
图3 压力表显示界面
表3 界面说明
	符号
	含义

	kPa、psi、kgf/cm2、bar、MPa
	压力单位

	MAX
	压力最大值

	MIN
	压力最小值

	[image: 电源1]
	电池电量
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[bookmark: _Toc21508]操作说明
(1) 开机/关机
短按电源键开/关机。
(2) 单位切换
短按的那位切换键循环切换单位。
(3) 清零功能
在不加压力的情况下，长按清零键3秒钟，清除零位误差。
(4) 背光功能
短按背光按键，背光开启60秒；
长按背光3秒，背光长亮，直至再次短按背光键关闭。
(5) 峰值记录功能
长按“单位”键3秒钟，显示上次清零之后记录的最大值MAX，短按“单位”键，切换显示最小值MIN，再次长按单位键退出记录显示。
在显示MAX或者MIN值时，长按“清零”键3秒清除记录，重新开始记录数据。
(6) 调整滤波常数
在显示MIN值时，短按单位键，会显示r-00，表示当前滤波常数为00，可以通过清零键循环设置数字，修改范围00~10，设置完成后按单位键退出。
注：滤波常数越小数字变化越快，越大变化越慢越稳定。
[bookmark: _Toc31976][bookmark: _Toc19358_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc11841]校准
如压力测量不准确，需进行压力校准时，可联系本公司，给予专业人员说明校准方法或者交给专业人员操作。
注意：非专业人员不得进行产品的校准，以免造成产品损坏。
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[bookmark: _Toc313]使用注意事项
（1） 使用前请确保在参数允许范围内使用。
（2） 本产品为内置扩散硅压力传感器，属于精密器件，在使用过程中不得自行拆解，不得触碰膜片,以免造成产品损坏。
（3） 在使用过程中，应保持管路清洁。
（4） 在零压力时，如果产品测量值不为零，为了确保测量的准确性，请按“清零”键进行零点校正。
（5） 在不需要使用背光的情况下，请关闭背光，以延长电池使用时间。
（6） 长期不使用产品的情况下，请取出电池。
（7） 出现非正常现象，请联系我公司售后技术人员。

第六章 使用注意事项

[bookmark: _Toc7668]故障分析及排除
表4 常见故障分析及排除
	故障现象
	可能原因
	排除方法

	压力示值不稳定
	压力源本身不稳定
	检查压力源

	
	压力表损坏
	联系我公司

	压力不变化
	压力孔堵塞
	检查压力孔

	
	带压清零导致
	在不加压的情况下重新清零

	
	压力表坏
	联系我公司

	显示“E--H”代码
	压力过载
	注意压力不得超过量程

	
	压力表损坏
	联系我公司
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[bookmark: _Toc5835]质保及售后服务
本公司向客户承诺，质保期内如有产品质量问题，本公司对有质量问题的产品实行无条件三包服务，即免费修理、更换或退货。所有非定制产品一律保证7天内可退换（不包括使用损坏的产品），定制类产品以合同约定的质保为准。

免责声明
在质保期内，下列原因导致产品故障不属于三包服务范围：
（1）客户使用不当造成产品故障。
（2）客户对产品自行拆解、修理和改装造成产品故障 。
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