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技术参数
[bookmark: _Toc15021][bookmark: _Toc7832][bookmark: _Toc5774][bookmark: _Toc8535][bookmark: _Toc24951][bookmark: _Toc19447]前言
· 本手册是关于产品的各项功能、接线方法、设置方法、操作方法、故障处理方法等的说明书。
· 在操作之前请仔细阅读本手册，正确使用本产品，避免由于错误操作造成不必要的损失。
· 在您阅读完后，请妥善保管在便于随时取阅的地方，以便操作时参照。
[bookmark: _Toc19951][bookmark: _Toc15651][bookmark: _Toc29120][bookmark: _Toc7986][bookmark: _Toc15188][bookmark: _Toc3492]注意
· 本手册内容如因功能升级等有修改时，请以新发布的文档为准。
· 本手册内容我们力求正确无误，如果您发现有误，请与我们联系。
· 本手册内容严禁转载、复制。
· 请根据本产品的防爆特性，遵守国家、地区法律法规要求使用本产品。
· 本手册的最终解释权归本公司所有。
[bookmark: _Toc23877][bookmark: _Toc18907][bookmark: _Toc19640][bookmark: _Toc15731][bookmark: _Toc27776][bookmark: _Toc26447]版本
U-SUP-PS100-CN1 第一版 2026年1月
[bookmark: _Toc5647][bookmark: _Toc16285][bookmark: _Toc8789][bookmark: _Toc10238][bookmark: _Toc3526][bookmark: _Toc2436]确认包装内容
打开包装箱后，开始操作之前请先确认包装内容。如发现型号和数量有误或者外观上有物理损坏时，请与本公司联系。
产品包装内容见标准配置清单。
标准配置清单
	序号
	物品名称
	数量
	备注

	1
	数显压力开关
	1
	

	2
	说明书
	1
	

	3
	合格证
	1
	

	4
	5芯M12航插线1米
	1
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第二章 技术参数
[bookmark: _Toc4382][bookmark: _Toc7188_WPSOffice_Level1]
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[bookmark: _Toc29626]产品概述
[bookmark: _Toc22581]产品简介
该款压力开关是一款适用于液压环境的带OLED屏的电子式数显压力开关，该产品可运用在恶劣环境中。该产品配有双段旋转结构，可调整屏幕朝向，确保客户在不同的安装位置下获得良好的观察角度。配有标准5芯M12航插线，用户可直接代替旧机械压力开关。
[bookmark: _Toc4326]产品特点
· 智能显示，屏幕配备高清 OLED 数显屏幕，实时显示。
· 多角度旋转，表头及表盘均支持 330°旋转，方便不同位置安装和观察。
· 双工作模式切换，支持数值和数据折线图分析模式。
· 快速查看工作状态，双路指示灯，快速显示工作状态。
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[bookmark: _Toc25487]技术参数
技术参数
	性能参数

	测量变量
	表压

	测量范围
	-0.1~0...60MPa

	准确度
	0.5级

	过载能力
	≤10MPa：200%FS
＞10MPa：150%FS

	负载电流
	＜200mA

	响应时间
	[bookmark: _GoBack]50ms

	电气规格

	供电电源
	(12~28)VDC

	出线方式
	M12X1 接插件

	输出方式
	NPN，（4~20）mA或PNP，（4~20）mA

	过程条件

	测量介质
	对304⽆腐蚀介质(⽔、油、空⽓等)

	介质温度
	（-20~65）℃

	工作温度
	（-20~65）℃

	贮存环境
	（-20~80）℃

	防护等级
	IP65
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[bookmark: _Toc5929]产品结构与尺寸
[bookmark: _Toc20204]产品外形尺寸
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单位：mm

产品外形尺寸图（G1/2螺纹）
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[image: ]产品外形尺寸图（G1/4螺纹）






	产品外形尺寸图（M20×1.5螺纹）
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产品外形尺寸图（NPT1/4螺纹）

[bookmark: _Toc11939]材质
外壳材质：304不锈钢
过程连接材质：304不锈钢
[bookmark: _Toc15980]显示
第三章 产品结构与尺寸
第三章 产品结构与尺寸
屏显方式：OLED 屏幕。
[bookmark: _Toc30324]安装
[bookmark: _Toc31655]安装要求
（1） 本产品支持旋转结构，可330°旋转。
（2） 产品在安装的时候必须用扳手旋紧，安装完成后方可进行表盘朝向旋转。
（3） 设备安装前，请确认安装的空间是否能容纳该产品。
（4） 安装过程中，请充分拧紧螺牙，保证气密性。
（5） 扳手的使用扭矩推荐范围为（25~35）N.m。
（6） 设备安装完毕后，即可调整M12接插件和表盘方向。（注意：调整朝向的同时，旋转方向应与螺牙安装方向一致，防止调整朝向的时候松开螺牙。）
（7） 表盘旋转达到最大幅度时，切勿继续旋转，以免造成设备故障。
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旋转功能示意图
[bookmark: _Toc31200]电气连接
[bookmark: _Toc21674]线缆定义
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接头
线缆定义
	序号
	颜色
	定义

	①
	棕色
	V+

	②
	白色
	OU2：开关输出2

	③
	蓝色
	V-

	④
	黑色
	OU1：开关输出1

	⑤
	灰色
	OU3：（4~20）mA




[bookmark: _Toc10182][bookmark: _Toc1817]接线示意图
（1） 2路PNP+1路模拟量
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（2） 2路NPN+1路模拟量
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[bookmark: _Toc7642]操作
[bookmark: _Toc11289]显示与操作单元
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显示与操作单元


[bookmark: _Toc13255]按键定义
按键定义
	图示
	按键/指示灯
	用途

	[image: ]
	设置键
	在主界面短按此键，可进入输出上下限设置，菜单中充当功能切换键和参数保存键。


	[image: ]
	减少键
	在菜单中充当数字修改与功能参数切换功能，短按减少数字。


	[image: ]
	增加键
	在菜单中充当数字修改与功能参数切换功能，短按增加数字。


	指示灯1，2
	动作状态 
指示灯
	红灯状态：有动作触发 
绿灯状态：无动作触发


[bookmark: _Toc18350]界面说明
6.3.1主界面
[image: ]
主界面显示界面
主界面说明
	符号
	含义
	说明

	0.00
	实时数值
	小数点位数随量程大小变化

	MPa

	单位
	单位可切换:MPa,kPa等)

	0%...100%

	进度条
	显示实时测量数值的量程百分比


	[image: ]
	解锁模式
	/

	[image: ]
	锁定模式
	主界面锁定，短按按键无法进入其他功能。


	[image: ]
	历史最大值
	开机后历史的最大数值将会被记录。

	[image: ]
	历史最小值

	开机后历史的最小数值将会被记录。


[image: ]6.3.2 折线图界面








折线图界面
折线图界面说明
	符号
	含义
	说明

	曲线

	实时数值显示
	/

	MPa

	单位

	单位可切换MPa,kPa


	[image: ]
	比例尺

	由低到高为量程百分比。

	22.90

	历史最大值

	当前区间下的最大压力数值，将会被记录。


	3.06
	历史最小值
	当前区间下的最小压力数值，将会被记录。


[bookmark: _Toc1177]操作说明
6.4.1基础功能
操作说明
	名称
	功能/操作说明

	
锁定界面
	功能：
主界面锁定，短按按键无法进入其他功能，防止误触。

	
	操作：
主界面下，同时长按[image: ]与 [image: ]按键5s，显示[image: ]图标，进入锁定模式状态。
锁定模式中长按[image: ]与[image: ]按键5s ，取消该模式

	
高低值设置（SP1/rP1）
（FH1/FL1）
	功能：
迟滞模式下设置开关1报警值/设置开关1复位值（SP1/ rP1）
窗口模式下设置输出1开启时系统压力的上/ 下限值（FH1/FL1）

	
	操作：
一级菜单显示对应字母时，短按[image: ]进入，长按[image: ]或[image: ]3秒，即可设定对应数据大小。短按个位加减，长按快速加减，短按[image: ]保存。

	
高低值设置（SP2/rP2）
（FH2/FL2）
	功能：
迟滞模式下设置开关2报警值/设置开关2复位值（SP2/ rP2）。
窗口模式下设置输出2开启时系统压力的上/ 下限值（FH2/FL2）。

	
	操作：
一级菜单显示对应字母时，短按[image: ]进入，长按[image: ]或[image: ]3秒，即可设定对应数据大小。
短按个位加减，长按快速加减，短按[image: ]保存。

	模拟输出对应点 (ASP2)
(AEP2)
	功能：
可配置系统压力的模拟输出起点(ASP2)；
可配置系统压力的模拟输出终点(AEP2)。

	
	操作：
一级菜单显示对应字母时，短按[image: ]进入，长按[image: ]或[image: ]3秒，即可设定对应数据大小。
短按个位加减，长按快速加减，短按[image: ]保存。

	
二级菜单
模式
( EF)
	功能：
进入输出功能，单位切换，动作延迟，屏幕设置，零点校准等其他功能设置。

	
	操作：
一级菜单设置中，屏幕显示"EF "短按后，短按  [image: ]后系统自动进入二级菜单模式。

	
开关1输出模式切换
（OU1）
	功能：
OU1输出压力值的开关信号：迟滞功能或窗口功能，常开或常闭设置。
压力值的开关信号：迟滞功能[ H ..]或窗口功能 [ F ..]常开[. NO]或常闭[. NC]。

	
	操作：
二级菜单显示（OU1）时，短按[image: ]进入，进入参数配置后，短按[image: ]或[image: ]可依次切换	[HNO] 或[HNC]或[FNO]或[FNC]，短按[image: ]保存。

	

开关2输出模式切换
（OU2）
	功能：
OU2输出压力值的开关信号：迟滞功能或窗口功能，常开或常闭设置。
压力值的开关信号：迟滞功能[ H ..]或窗口功能 [ F ..]常开[. NO]或常闭[. NC]。

	
	操作：
二级菜单显示（OU1）时，短按[image: ]进入，进入参数配置后，短按[image: ]或[image: ]可依次切换	[HNO] 或[HNC]或[FNO]或[FNC]，短按[image: ]保存。

	
输出3
输出模式切换
（OU3）
	功能：
OU3输出压力值对应的模拟信号：(4~20)mA或(20~4)mA。

	
	操作：
二级菜单显示（OU3）时，短按[image: ]进入，进入参数配置后，短按[image: ]或[image: ]可依次切换	[4-20] 或[20-4]，短按[image: ]保存。

	
动作延迟（dr1）
（dr2）
（ds1）
（ds2）
	功能：
调整OU1/OU2的动作延迟参数。

	
	操作：
二级菜单显示（dr 1/2）或（ds 1/2）时，短按 [image: ]进入，长按[image: ]或[image: ]3秒，即可设定对应数据大小。可设定范围（0~50）s，短按个位加减，长按快速加减，短按[image: ]保存。

	
单位切换（UNIT）
	功能：
屏幕显示的系统压力的标准测量单位设置。

	
	操作：
二级菜单显示（UNIT）时，短按[image: ]进入，可设定MPa和kPa,短按[image: ]或[image: ]可依次切换，短按[image: ]保存。

	
开关输出逻辑
（P-n）
	功能：
开关输出逻辑可切换为PNP/ NPN。

	
	操作：
二级菜单显示（P-n）时。短按[image: ]进入，可设定PNP或NPN，短按[image: ]或[image: ]可依次切换，短按[image: ]保存。

	
开关点阻尼调试（dAP）
	功能：
该参数越大，显示的压力数值稳定的时间越长该参数越小，显示的压力数据稳定越快

	
	操作：
二级菜单显示（dAP）时，短按[image: ]进入，长按[image: ]或[image: ]3秒，即可设定对应数据大小。该参数配置范围为1~1000。
[image: ]或[image: ]短按个位加减，长按快速加减，短按[image: ] 保存。

	
零点校准（coF）
	功能：
将数字信号源的输出值进行偏移。

	
	操作：
二级菜单显示（coF）时，短按[image: ]进入，长按[image: ]或[image: ]3秒，即可设定对应数据大小。设置的范围为（-10~10）。
[image: ]或[image: ]短按个位加减，长按快速加减，短按[image: ] 保存。

	
恢复出厂模式
（rES）
	功能：
产品的设置参数恢复到默认参数。（默认参数见附录A）

	
	操作：
二级菜单显示（rES）时，短按[image: ]进入，显示（WRAN）时，长按[image: ]或[image: ]3秒，直至显示（ing）自动返回主界面，此时产品所有参数恢复到默认参数。

	
屏幕显示方向
（DIS）
	功能：
屏幕显示方向可进行330°旋转。

	
	操作：
二级菜单显示（DIS）时，短按[image: ]进入。
ON字符表示屏幕正方向，OFF字符表示屏幕旋转180°方向。短按[image: ]或[image: ]可依次切换屏幕状态，短按[image: ]保存。

	
折线图模式
	功能介绍：
用于记录短期内的数值波动情况。

	
	操作：
主界面下，短按[image: ]进入。

	退出参数，不应用设定
	同时按住[image: ]和[image: ]。
参数不保存，界面回到上级菜单。

	退出菜单级
	同时按住[image: ]和[image: ]。
界面回到上级菜单。




6.4.2开关输功能
如果显示值高于或低于设定的开关限值(SPx、rPx)，则会改变其开关状态。可选择以下开关功能：
（1） 迟滞功能常开：输出x=[HNO] (参考图9) 
迟滞功能常闭：输出x=[HNC] (参考图9) 
首先设定开关点：(SPx)，然后设定复位点：(rPx)。 
如果 SPx 再次更改，迟滞也将会随着改变。
[image: ]







迟滞功能示意图
（2）窗口功能常开：输出x=[FNO](参考图 10) 
窗口功能常闭：输出x=[FNC]（参考图10）
可通过FHx与FLx的差值设定窗口的宽度。 
Fhx=上限值，FLx=下限值。
[image: ]









窗口功能示意图








[image: ]6.4.3一级菜单设置流程

















一级菜单设置流程图
6.4.4二级菜单设置流程
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第六章 操作
二级菜单设置流程图
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[bookmark: _Toc14245]故障分析及排除
表7常见故障分析及排除
	故障现象
	可能原因
	排除方法

	屏幕无显示
	供电电压不足
	查看电源；确认接线正常

	按键无反应
	按键行程受阻
	按键是否受损

	压力不变化
	传感器损坏
	重新启动设备

	
	传感器接线损坏
	返厂维修

	显示E--H
	压力超量程
	注意不要超量程，排查是否超量程。
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[bookmark: _Toc8927_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc10915_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc18377]
[bookmark: _Toc9738]质保及售后服务
本公司向客户承诺，质保期内如有产品质量问题，本公司对有质量问题的产品实行无条件三包服务，即免费修理、更换或退货。所有非定制产品一律保证7天内可退换（不包括使用损坏的产品），定制类产品以合同约定的质保为准。

免责声明
在质保期内，下列原因导致产品故障不属于三包服务范围：
（1）客户使用不当造成产品故障。
（2）客户对产品自行拆解、修理和改装造成产品故障 。
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