    - 前言

- 本手册是关于产品的各项功能、接线方法、设置方法、操作方法、故障处理方法等的说明书。

- 在操作之前请仔细阅读本手册，正确使用本产品，避免由于错误操作造成不必要的损失。

- 在您阅读完后，请妥善保管在便于随时取阅的地方，以便操作时参照。

    - 注意

- 本手册内容如因功能升级等有修改时，请以新发布的文档为准。

- 本手册内容我们力求正确无误，如果您发现有误，请与我们联系。

- 本手册内容严禁转载、复制。

- 请根据本产品的防爆特性，遵守国家、地区法律法规要求使用本产品。

- 本手册的最终解释权归本公司所有。

    - 版本

- U-SUP-PS100-CN1 第一版 2026年1月

    - 确认包装内容

打开包装箱后，开始操作之前请先确认包装内容。如发现型号和数量有误或者外观上有物理损坏时，请与本公司联系。

产品包装内容见标准配置清单。

标准配置清单

| 序号 | 物品名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数显压力开关 | 1 |  |
| 2 | 说明书 | 1 |  |
| 3 | 合格证 | 1 |  |
| 4 | 5芯M12航插线1米 | 1 |  |

目录

第一章 产品概述	1

1.1 产品简介	1

1.2 产品特点	1

第二章 技术参数	2

第三章 产品结构与尺寸	4

3.1 产品外形尺寸	4

3.2 材质	6

3.3 显示	6

第四章 安装	7

安装要求	7

第五章 电气连接	9

5.1 线缆定义	9

5.2 接线示意图	10

第六章 操作	11

6.1 显示与操作单元	11

6.2 按键定义	12

6.3 界面说明	13

6.4 操作说明	15

第七章 故障分析及排除	27

第八章 质保及售后服务	28

产品概述

产品简介

该款压力开关是一款适用于液压环境的带OLED屏的电子式数显压力开关，该产品可运用在恶劣环境中。该产品配有双段旋转结构，可调整屏幕朝向，确保客户在不同的安装位置下获得良好的观察角度。配有标准5芯M12航插线，用户可直接代替旧机械压力开关。

产品特点

- 智能显示，屏幕配备高清 OLED 数显屏幕，实时显示。

- 多角度旋转，表头及表盘均支持 330°旋转，方便不同位置安装和观察。

- 双工作模式切换，支持数值和数据折线图分析模式。

- 快速查看工作状态，双路指示灯，快速显示工作状态。

技术参数

技术参数

| - 性能参数 |  |
| --- | --- |
| - 测量变量 | - 表压 |
| - 测量范围 | - -0.1~0...60MPa |
| - 准确度 | - 0.5级 |
| - 过载能力 | - ≤10MPa：200%FS - ＞10MPa：150%FS |
| - 负载电流 | - ＜200mA |
| - 响应时间 | - 50ms |
| - 电气规格 |  |
| - 供电电源 | (12~28)VDC |
| - 出线方式 | M12X1 接插件 |
| - 输出方式 | NPN，（4~20）mA或PNP，（4~20）mA |
| - 过程条件 |  |
| - 测量介质 | - 对304⽆腐蚀介质(⽔、油、空⽓等) |
| - 介质温度 | - （-20~65）℃ |
| - 工作温度 | - （-20~65）℃ |
| - 贮存环境 | - （-20~80）℃ |
| - 防护等级 | - IP65 |

产品结构与尺寸

产品外形尺寸

单位：mm

产品外形尺寸图（G1/2螺纹）

产品外形尺寸图（G1/4螺纹）

产品外形尺寸图（M20×1.5螺纹）

产品外形尺寸图（NPT1/4螺纹）

材质

外壳材质：304不锈钢

过程连接材质：304不锈钢

显示

屏显方式：OLED 屏幕。

安装

  - 安装要求

- 本产品支持旋转结构，可330°旋转。

- 产品在安装的时候必须用扳手旋紧，安装完成后方可进行表盘朝向旋转。

- 设备安装前，请确认安装的空间是否能容纳该产品。

- 安装过程中，请充分拧紧螺牙，保证气密性。

- 扳手的使用扭矩推荐范围为（25~35）N.m。

- 设备安装完毕后，即可调整M12接插件和表盘方向。（注意：调整朝向的同时，旋转方向应与螺牙安装方向一致，防止调整朝向的时候松开螺牙。）

- 表盘旋转达到最大幅度时，切勿继续旋转，以免造成设备故障。

旋转功能示意图

电气连接

线缆定义

接头

线缆定义

| 序号 | 颜色 | 定义 |
| --- | --- | --- |
| ① | 棕色 | V+ |
| ② | 白色 | OU2：开关输出2 |
| ③ | 蓝色 | V- |
| ④ | 黑色 | OU1：开关输出1 |
| ⑤ | 灰色 | OU3：（4~20）mA |

接线示意图

- 2路PNP+1路模拟量

- 2路NPN+1路模拟量

操作

显示与操作单元

显示与操作单元

按键定义

按键定义

| - 图示 | - 按键/指示灯 | - 用途 |
| --- | --- | --- |
|  | - 设置键 | 在主界面短按此键，可进入输出上下限设置，菜单中充当功能切换键和参数保存键。 |
|  | 减少键 | 在菜单中充当数字修改与功能参数切换功能，短按减少数字。 |
|  | - 增加键 | 在菜单中充当数字修改与功能参数切换功能，短按增加数字。 |
| 指示灯1，2 | 动作状态 指示灯 | 红灯状态：有动作触发 绿灯状态：无动作触发 |

界面说明

    - 6.3.1主界面

主界面显示界面

主界面说明

| - 符号 | - 含义 | - 说明 |
| --- | --- | --- |
| - 0.00 | - 实时数值 | - 小数点位数随量程大小变化 |
| - MPa | - 单位 | 单位可切换:MPa,kPa等) |
| - 0%...100% | - 进度条 | 显示实时测量数值的量程百分比 |
|  | - 解锁模式 | - / |
|  | - 锁定模式 | 主界面锁定，短按按键无法进入其他功能。 |
|  | 历史最大值 | 开机后历史的最大数值将会被记录。 |
|  | 历史最小值 | 开机后历史的最小数值将会被记录。 |

    - 6.3.2 折线图界面

折线图界面

折线图界面说明

| - 符号 | - 含义 | - 说明 |
| --- | --- | --- |
| - 曲线 | - 实时数值显示 | - / |
| - MPa | - 单位 | - 单位可切换MPa,kPa |
|  | - 比例尺 | - 由低到高为量程百分比。 |
| - 22.90 | - 历史最大值 | - 当前区间下的最大压力数值，将会被记录。 |
| - 3.06 | - 历史最小值 | - 当前区间下的最小压力数值，将会被记录。 |

操作说明

    - 6.4.1基础功能

操作说明

| 名称 | 功能/操作说明 |
| --- | --- |
| 锁定界面 | - 功能： - 主界面锁定，短按按键无法进入其他功能，防止误触。 |
|  | 操作： 主界面下，同时长按与 按键5s，显示图标，进入锁定模式状态。 锁定模式中长按与按键5s ，取消该模式 |
| 高低值设置（SP1/rP1） （FH1/FL1） | - 功能： - 迟滞模式下设置开关1报警值/设置开关1复位值（SP1/ rP1） - 窗口模式下设置输出1开启时系统压力的上/ 下限值（FH1/FL1） |
|  | - 操作： - 一级菜单显示对应字母时，短按进入，长按或3秒，即可设定对应数据大小。短按个位加减，长按快速加减，短按保存。 |
| 高低值设置（SP2/rP2） （FH2/FL2） | - 功能： - 迟滞模式下设置开关2报警值/设置开关2复位值（SP2/ rP2）。 - 窗口模式下设置输出2开启时系统压力的上/ 下限值（FH2/FL2）。 |
|  | - 操作： - 一级菜单显示对应字母时，短按进入，长按或3秒，即可设定对应数据大小。 - 短按个位加减，长按快速加减，短按保存。 |
| 模拟输出对应点 (ASP2) (AEP2) | - 功能： - 可配置系统压力的模拟输出起点(ASP2)； - 可配置系统压力的模拟输出终点(AEP2)。 |
|  | - 操作： - 一级菜单显示对应字母时，短按进入，长按或3秒，即可设定对应数据大小。 - 短按个位加减，长按快速加减，短按保存。 |
| 二级菜单 模式 ( EF) | - 功能： - 进入输出功能，单位切换，动作延迟，屏幕设置，零点校准等其他功能设置。 |
|  | - 操作： - 一级菜单设置中，屏幕显示"EF "短按后，短按 后系统自动进入二级菜单模式。 |
| 开关1输出模式切换 （OU1） | - 功能： - OU1输出压力值的开关信号：迟滞功能或窗口功能，常开或常闭设置。 - 压力值的开关信号：迟滞功能[ H ..]或窗口功能 [ F ..]常开[. NO]或常闭[. NC]。 |
|  | - 操作： - 二级菜单显示（OU1）时，短按进入，进入参数配置后，短按或可依次切换 [HNO] 或[HNC]或[FNO]或[FNC]，短按保存。 |
| 开关2输出模式切换 （OU2） | - 功能： - OU2输出压力值的开关信号：迟滞功能或窗口功能，常开或常闭设置。 - 压力值的开关信号：迟滞功能[ H ..]或窗口功能 [ F ..]常开[. NO]或常闭[. NC]。 |
|  | - 操作： - 二级菜单显示（OU1）时，短按进入，进入参数配置后，短按或可依次切换 [HNO] 或[HNC]或[FNO]或[FNC]，短按保存。 |
| 输出3 输出模式切换 （OU3） | - 功能： - OU3输出压力值对应的模拟信号：(4~20)mA或(20~4)mA。 |
|  | - 操作： - 二级菜单显示（OU3）时，短按进入，进入参数配置后，短按或可依次切换 [4-20] 或[20-4]，短按保存。 |
| 动作延迟（dr1） （dr2） （ds1） （ds2） | - 功能： - 调整OU1/OU2的动作延迟参数。 |
|  | - 操作： - 二级菜单显示（dr 1/2）或（ds 1/2）时，短按 进入，长按或3秒，即可设定对应数据大小。可设定范围（0~50）s，短按个位加减，长按快速加减，短按保存。 |
| 单位切换（UNIT） | - 功能： - 屏幕显示的系统压力的标准测量单位设置。 |
|  | - 操作： - 二级菜单显示（UNIT）时，短按进入，可设定MPa和kPa,短按或可依次切换，短按保存。 |
| - 开关输出逻辑 - （P-n） | - 功能： - 开关输出逻辑可切换为PNP/ NPN。 |
|  | - 操作： - 二级菜单显示（P-n）时。短按进入，可设定PNP或NPN，短按或可依次切换，短按保存。 |
| - 开关点阻尼调试（dAP） | - 功能： - 该参数越大，显示的压力数值稳定的时间越长该参数越小，显示的压力数据稳定越快 |
|  | - 操作： - 二级菜单显示（dAP）时，短按进入，长按或3秒，即可设定对应数据大小。该参数配置范围为1~1000。 - 或短按个位加减，长按快速加减，短按 保存。 |
| - 零点校准（coF） | - 功能： - 将数字信号源的输出值进行偏移。 |
|  | - 操作： - 二级菜单显示（coF）时，短按进入，长按或3秒，即可设定对应数据大小。设置的范围为（-10~10）。 - 或短按个位加减，长按快速加减，短按 保存。 |
| 恢复出厂模式 （rES） | - 功能： - 产品的设置参数恢复到默认参数。（默认参数见附录A） |
|  | - 操作： - 二级菜单显示（rES）时，短按进入，显示（WRAN）时，长按或3秒，直至显示（ing）自动返回主界面，此时产品所有参数恢复到默认参数。 |
| 屏幕显示方向 （DIS） | - 功能： - 屏幕显示方向可进行330°旋转。 |
|  | - 操作： - 二级菜单显示（DIS）时，短按进入。 - ON字符表示屏幕正方向，OFF字符表示屏幕旋转180°方向。短按或可依次切换屏幕状态，短按保存。 |
| 折线图模式 | - 功能介绍： - 用于记录短期内的数值波动情况。 |
|  | - 操作： - 主界面下，短按进入。 |
| - 退出参数，不应用设定 | - 同时按住和。 - 参数不保存，界面回到上级菜单。 |
| - 退出菜单级 | - 同时按住和。 - 界面回到上级菜单。 |

    - 6.4.2开关输功能

- 如果显示值高于或低于设定的开关限值(SPx、rPx)，则会改变其开关状态。可选择以下开关功能：

- （1） 迟滞功能常开：输出x=[HNO] (参考图9)

- 迟滞功能常闭：输出x=[HNC] (参考图9)

- 首先设定开关点：(SPx)，然后设定复位点：(rPx)。

- 如果 SPx 再次更改，迟滞也将会随着改变。

迟滞功能示意图

- （2）窗口功能常开：输出x=[FNO](参考图 10)

- 窗口功能常闭：输出x=[FNC]（参考图10）

- 可通过FHx与FLx的差值设定窗口的宽度。

- Fhx=上限值，FLx=下限值。

窗口功能示意图

    - 6.4.3一级菜单设置流程

一级菜单设置流程图

    - 6.4.4二级菜单设置流程

二级菜单设置流程图

故障分析及排除

表7常见故障分析及排除

| 故障现象 | 可能原因 | 排除方法 |
| --- | --- | --- |
| - 屏幕无显示 | - 供电电压不足 | - 查看电源；确认接线正常 |
| - 按键无反应 | - 按键行程受阻 | - 按键是否受损 |
| - 压力不变化 | - 传感器损坏 | - 重新启动设备 |
|  | - 传感器接线损坏 | - 返厂维修 |
| - 显示E--H | - 压力超量程 | - 注意不要超量程，排查是否超量程。 |

质保及售后服务

本公司向客户承诺，质保期内如有产品质量问题，本公司对有质量问题的产品实行无条件三包服务，即免费修理、更换或退货。所有非定制产品一律保证7天内可退换（不包括使用损坏的产品），定制类产品以合同约定的质保为准。

免责声明

在质保期内，下列原因导致产品故障不属于三包服务范围：

（1）客户使用不当造成产品故障。

（2）客户对产品自行拆解、修理和改装造成产品故障 。