
前言

本手册是关于产品基本功能、产品结构、接线方法的介绍。产品的安装、操作、通讯协议等内容请查询对应操作手册。
在操作之前请仔细阅读本手册，正确使用本产品，避免由于错误操作造成人身伤害和不必要的损失。
注意

本手册如果有软硬件升级，请以新发布的文档为准。
本手册内容我们力求正确无误，如果您发现有误，请与我们联系。
本手册内容严禁转载、复制。
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产品概述
产品简介

超声波液位计是一种非接触式、高可靠性、高性价比、易安装维护的液位/物位测量仪器，可广泛用于各种液体和固体物料高度的测量。本产品可选配无线通讯功能，用户可在仪表云平台进行数据查看和远程监控。常见的应用工况，如市政、化工、储运等工业环境中的河流、水池、储罐等液位测量。

测量原理

利用超声波在遇到不同密度的液介质（固介质）分界面时发生反射，通过测定传输时间来测量液位/距离。


[image: image31.emf]
图1 测量原理图
BD： 盲区距离          H:安装高度         F：测量范围
D： 液位计探头发射面至物料表面间的距离     L：液位
注：液位测量，用户需要在菜单中设置安装高度和测量模式，具体设置请参考《操作手册》组态选项，液位值=安装高度-距离值。
产品特点

 丰富的中/英文菜单交互，操作简洁；
 无线通讯功能可选，手机APP可实时查看数据。
 故障自诊断技术，实现实时故障自诊断，方便用户自检；
 多种工况算法选择，提高环境适应性；
 高测量分辨率，分辨率小于1mm；
 测量值快速响应，最快响应时间2秒；
 自动温度补偿，根据温度对声速进行补偿，提高测量准确度；
 可显示回波曲线，实时监控回波能量强度，方便现场调试。
技术参数
表1 技术参数
	性能参数

	测量变量
	物位/液位

	测量范围
	(0～5)m / (0～10)m / (0～15)m

	盲区
	常规款
	5m量程，盲区≤0.3m

10m量程，盲区≤0.4m

15m量程，盲区≤0.6m

	
	防腐款
	PTFE材质：5m、10m量程，盲区≤0.4m     

15m量程，盲区≤0.6m

	
	
	PVDF材质：5m量程，盲区≤0.4m
10m量程，盲区≤0.45m

	准确度
	±0.3%FS / ±0.5%FS

	分辨率
	1mm或0.1%FS(取大者)

	防护等级
	仪表：IP65

探头：IP68

	输出

	变送输出
	(4～20)mA，电流输出准确度0.2%FS
二线制：输出负载=(U-18V)/0.02A，U为供电电压
四线制：输出负载(U-14V)/0.02A，U为供电电压

	报警输出
	2路SPST（四线制可选），容量250VAC，3A

	通讯输出
	RS485（四线制可选），Modbus-RTU 通讯协议

	无线通讯（选配）
	NB-IoT或4G

	电源

	供电电源
	(18～28)VDC

	功耗
	二线制
	最大功耗0.48W

	
	四线制
	无继电器，无变送输出：最大功耗0.4W

	
	
	开1路继电器，无变送输出：最大功耗0.5W

	
	
	开2路继电器，无变送输出：最大功耗0.7W

	
	
	无继电器，带变送输出：最大功耗0.8W

	
	
	开1路继电器，带变送输出：最大功耗0.9W

	
	
	开2路继电器，带变送输出：最大功耗1.1W

	电气接口
	M20×1.5或M16×1.5

	过程条件

	过程压力
	0.3MPa

	环境条件

	工作温度
	仪表：（-20～60）℃

探头：（-20～80）℃

	贮存温度
	（-20～80）℃

	湿度
	10%～85%


产品结构与尺寸
一体式5m/10m量程产品尺寸
（1）常规款
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图2 常规一体式5m/10m量程产品尺寸（G2螺纹）
（2）防腐款


[image: image3.emf]M20×1.5 M16×1.5 或

φ56


图3 防腐一体式5m/10m量程产品尺寸（G2螺纹，PTFE材质）
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图4 防腐一体式5m/10m量程产品尺寸（G2螺纹，PVDF材质）
一体式15m量程产品尺寸

[image: image22][image: image23]（1）常规款

图5 常规一体式15m量程产品尺寸（M78×2螺纹）
[image: image24][image: image25]防腐款

图6 防腐一体式15m量程产品尺寸（M78×2螺纹，PTFE材质）

电气连接

接线
超声波液位接线参考以下步骤：
（1）打开外壳盖；

（2）将电缆插入至缆塞中；
（3）参考4.2接线端子说明连接线缆；

（4）拧上或合上外壳盖；
（5）接通电源。

接线端子

（1）二线制
	端子
	定义

	24VDC+
	24VDC 电源接线端正

	24VDC-
	24VDC 电源接线端负

	
[image: image4.emf]
	接地



[image: image5.emf]
图7 二线制端子说明

[image: image26]
图8 二线制接线示意图

四线制


[image: image6.emf]
图9 四线制接线端子示意图
表2 四线制端子定义
	端子
	定义

	24VDC+
	24VDC 电源接线端正

	24VDC-
	24VDC 电源接线端负

	
[image: image7.emf]
	接地

	ALM1
	报警继电器1

	ALM2
	报警继电器2

	485B
	RS485通讯输出B

	485A
	RS485通讯输出A

	I-
	(4~20)mA输出-

	I+
	(4~20)mA输出+


操作方式
超声波液位计显示屏与操作单元位于外壳盖下方，透过透明外壳盖可读取测量值，打开外壳表盖操作仪表。
显示及操作单元
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[image: image8.emf]     
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[image: image10.emf]     
[image: image11.emf]
图10 显示及操作单元
表3 按键定义
	标识
	按键名
	功能描述

	
[image: image12.emf]
	设置键
	主界面下短按进入菜单界面

	
	
	菜单模式下进入下级菜单，确认参数修改

	
	
	主菜单界面下长按（2s以上）启动无线通讯

（需选配无线通讯功能）

	
[image: image13.emf]
	上移键
	菜单模式下选择上一个菜单

	
	
	修改参数时光标移位

	
[image: image14.emf]
	下移键
	菜单模式下选择下一个菜单

	
	
	修改参数时，光标参数从0-9循环

	
	
	主界面下短按进入波形显示界面

	
[image: image15.emf]
	退出键
	菜单模式下返回上一层菜单界面

	
	
	主界面下短按进入报警监控界面


[image: image28.emf]M20×1.5 M16×1.5 或

显示界面

[image: image29.emf]M20×1.5 M16×1.5 或

Φ75.6
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图11 显示界面

表4 显示界面说明
	序号
	说明

	①
	安装高度或错误代码：正常状态显示安装高度；错误状态显示错误代码。

	②
	测量状态：  表示正常测量；   表示进入盲区或超出范围

	③
	温度值

	④
	测量值及测量单（m/cm/mm）

	⑤
	电流值

	⑥
	测量模式：液位或距离

	⑦
	量程：R-5表示量程5米；R-10表示量程10米；R-15表示量程15米

	⑧
	棒图：测量距离和测量范围的比例图

	⑨
	无线通讯标识，通讯时显示（需选配无线通讯功能）：

[image: image16.emf]表示NB-IoT通讯；


[image: image17.emf]表示4G通讯，其中
[image: image18.emf]表示4G模块与设备断开、串口不通；
[image: image19.emf]表示4G模块未连上基站；
[image: image20.emf]表示4G模块连上基站但无法连接服务器；
[image: image21.emf]表示连接上服务器，信号良好。


报警界面

带报警功能的产品，在监控界面下，按【退出键】进入报警查询界面，查询当前报警设置信息。
组态说明

在监控界面，按【设置键】进入密码验证界面，输入密码进入主菜单界面，通过显示屏及按键进行组态设置。



图12 主菜单界面

质保及售后服务 
本公司向客户承诺，质保期内如有产品质量问题，本公司对有质量问题的产品实行无条件三包服务，即免费修理、更换或退货。所有非定制产品一律保证7天内可退换（不包括使用损坏的产品），定制类产品以合同约定的质保为准。

免责声明

在质保期内，下列原因导致产品故障不属于三包服务范围：
（1）客户使用不当造成产品故障。

（2）客户对产品自行拆解、修理和改装造成产品故障。
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--------主菜单---------


装机设置


系统设置


3.报警设置


4.信息查询


5.调试校正


6.波形显示
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