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26GHz 高频雷达液位计
1、产品概述

902T 传感器是26G高频雷达式液位测量仪表，测量最大距离可达20米。天线被进一步优化处理，新型快速的微处理器可以进行更高速率的信号分析处理，使得仪表可以用于反应釜、液体罐等一些复杂的测量条件。由于此产品采取了全防护措施，尤其对腐蚀性液体、蒸汽、挥发性液体有更好的测量效果。
原理

雷达物位天线发射较窄的微波脉冲，经天线向下传输。微波接触到被测介质表面后被反射回来再次被天线系统接收，将信号传输给电子线路部分自动转换成物位信号（因为微波传播速度极快，电磁波到达目标并经反射返回接收器这一来回所用的时间几乎是瞬间的）。

[image: image6.jpg]



A 量程设定
                                                                                                       B 低位调整
C 高位调整
                                                                                                       D 盲区范围
测量的基准面是：螺纹底面或法兰的密封面。

注：使用雷达物位计时，务必保证最高料位不能进入测量盲区（图中D所示区域）。
902T高频雷达液位计特点：
天线尺寸小，便于安装；非接触雷达，无磨损，无污染。

防凝结，防腐蚀，几乎不受蒸汽、温度、压力等变化的影响。

波长更短，在液体表面有更好的反射。

波束角小，能量集中，增强了回波能力的同时又有利于避开干扰物。

测量盲区更小，对于中小型罐测量也会取得良好的效果。

高信噪比，即使在波动的情况下也能获得更优的性能。

高频率，是测量液体和低介电常数介质的最佳选择。
2、仪表介绍

902T
应         用： 腐蚀性液体、蒸汽、挥发性液体
测量范围：  20米

过程连接： 法兰  
过程温度：-40～130℃( 标准型 ) /  -40～230℃( 高温型 )

过程压力：-0.1～2.0MPa
精        度：   ±5mm         

防护等级： IP67
频率范围： 26GHz
现场显示：四位LCD    可编程 

防爆等级： Exd  IIC T6 Gb    

电源：两线制（DC24V）/四线制（DC24V/AC220V）    

信号输出：4...20mA/HART(两线/四线)   

RS485/Mod bus

外      壳：  铝   双腔 
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3、安 装要求

安装指导                                                                                           
902T 需要采用法兰连接的安装方法， 用于

测量腐蚀性液体、蒸汽、挥发性液体，并

防止测量过程中的结露。

仪表安装在直径的1/4处或1/6处。
防腐探头需探入到测量罐中。
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注：距离罐壁最小距离应为200mm。   

注：①基准面     ②容器中央或对称轴
锥形罐顶部平面，可装在罐顶正中间，                                                                                          

可保证测量到锥形底部。
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典型的错误安装：

锥形罐不能安装在入料口的上方。                                    
同时注意：室外安装时应采取遮阳、防雨措施。                     
正确         ②错误
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仪表不能安装在拱形或圆形罐顶中间。除了会产生间接回波还会受到多次回波的影响。多次回波可能比真正回波的信号阀值还大，因为通过顶部可集中多个回波。所以不能安装在中心位置。            

 ①正确              ②错误
当罐中有障碍物影响测量时，要加装反射板才能正常测量。
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正确             ②错误
接管高度要求： 必须保证天线伸入到罐里至少20mm的距离。
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4、电气连接
供电电压
(4～20) mA/HART（两线制）      供电电源和输出电流信号共用一根两芯屏蔽电缆线。具体供电电压范围参见技术数据。对于本安型须在供电电源与仪表之间加一个安全栅。
 (4～20) mA/HART（四线制）     供电电源和电流信号分开，各自分别使用一根两芯屏蔽电缆线。具体供电电压范围参见技术数据。
RS485/Modbus                                供电电源和Modbus信号线分开各自分别使用一根两芯屏蔽电缆线，具体供电电压范围参见技术数据。

连接电缆的安装
一般介绍                      供电电缆可使用普通两芯电缆，电缆外径应为（5~9）mm，

以确保电缆入口的密封。如果存在电磁干扰，建议使用屏蔽

电缆。

(4～20) mA/HART（两线制）     供电电缆可使用普通两芯电缆。
(4～20) mA/HART（四线制）     供电电缆应使用带有专用地线的电缆线。

电缆的屏蔽和接线              屏蔽电缆两端均应接地。在传感器内部，屏蔽必须连接

内部接地端子。外壳上的外部接地端子必须连接大地。

  如果有接地电流，屏蔽电缆远离仪表一侧的屏蔽端必须通过

一个陶瓷电容（比如：1nF/1500V）接地，以起到隔直和旁

路高频干扰信号的作用。

连接方式

4~20mA两室四线制接线图如下：
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4~20mA两室两线制接线图如下：
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RS485/Modbus两室接线图如下：
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4~20mA+RS485/Modbus两室双输出接线图如下：
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防爆连接

本产品采用隔爆型防爆型式，隔爆标志为 Exd IIC T6 Gb。该型式是把设备可能点燃爆炸性气体混合物的部件全部封闭在一个外壳内，使电路在正常工作时所产生的热量及在故障态时形成的电火花及高温可燃性混合物在内部爆炸而不损坏到外壳，以防止周围的易燃易爆气体引燃。本产品适用于Exd IIC T6 Gb 防爆等级以下可燃性介质的物位连续测量。

[image: image17.jpg]o+

24V DC
fHes




安全指导
请遵守当地电气安装规程的要求！
请遵守当地对人员健康和安全的规程要求。所有对仪表电气部件的操作必须由经过正规培训的专业人员完成。
请检查仪表的铭牌确保产品规格符合您的要求。请确保供电电压与仪表铭牌上的要求一致。
防护等级
本仪表完全满足防护等级IP66/67的要求，请确保电缆密封头的防水性。如下图：
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如何确保安装满足IP67的要求：

请确保密封头未受损。
请确保电缆未受损。
请确保所使用的电缆符合电气连接规范的要求。

在进入电气接口前，将电缆向下弯曲，以确保水不会流入壳体，见①
请拧紧电缆密封头，见②
请将未使用的电气接口用盲堵堵紧，见③

5、仪表调试

三种调试方法：
显示/按键
上位机调试
HART手持编程器
显示/按键

通过显示屏幕上的4个按键对仪表进行调试。调试菜单的语言可选。调试后，一般就只用于显示，透过玻璃视窗可以非常清楚地读出测量值。
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显示/按键
液晶显示
按键
[image: image20.jpg]S | SMED | ROFLEE K | Fl#n | FLEL
DN80 ®200 @160 8 18
DN100 | @220 ®180 8 18
DN125 | @250 ®210 8 18
DN150 | ®285 ®240 8 22
DN200 | @340 ®295 12 22
DN250 | @405 ®355 12 26




上位机调试
通过HART与上位机相连
①  RS232接口／或USB接口

②  雷达物位计
③  HART适配器

④  250Ω电阻
HART 手持编程器编程
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HART手持编程器

雷达物位计
250Ω电阻
6、结构尺寸  （单位： mm）

表壳
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产品尺寸


法兰选型


7、技术参数
过程连接            螺纹 G1½ ”A /    螺纹 1½ ”NPT /   法兰

天线型材            PVDF / PFA
外 壳                                                                                                                

外壳和外壳盖之间的密封                                        硅橡胶

                  外壳视窗                                                                    聚碳酸酯

                  接地端子                                                                    不锈钢
供电电压

         隔爆型                       （22.8~26.4） V  DC            两线制 /  四线制 
                                 （198~242） V  AC              四线制    

110V AC                             四线制

 功耗                       max.  1VA，1W

电缆参数                           
电缆入口／插头                1个M20xl.5电缆入口
                                            1个盲堵M20xl.5

                                                                      接线端子                            导线横截面2.5mm²
输出参数                                                      输出信号                            (4～2 0) mA

                                                                      通讯协议                            HART

                                                                      分辨率                                1. 6u A

                                                                      故障信号                            电流输出不变；  20. 5mA

                                                                                                                                                22mA；3.9mA

                                                                      积分时间                             (0～36)s，可调
盲区                                                              天线末端
最大测量距离                                              20米
微波频率                                                      26GHz
通讯接口                                                      HART通讯协议
测量间隔                                                      大约1秒（取决于参数设置）
调整时间                                                      大约1秒（取决于参数设置）
显示分辨率                                                  1mm
工作存储及运输温度                                   (-40～80) ℃

过程温度（天线部分的温度）                   (-40～130)℃   标准型  / (-40～230)℃  高温型  
压力                                                               Max. 4MPa
耐震                                                               机械震动l0m/s² , (10～150)Hz
8、仪表线性
发射角                            取决于天线尺寸
-￠63mm                          14°

精 度                              见下图
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