
第十章 Modbus地址和举例
[bookmark: _Toc8819][bookmark: _Toc31986][bookmark: _Toc516618306]前言
· 感谢您购买本公司产品。
· 本手册是关于产品的各项功能、接线方法、设置方法、操作方法、故障处理方法等的说明书。
· 在操作之前请仔细阅读本手册，正确使用本产品，避免由于错误操作造成不必要的损失。
· 在您阅读完后，请妥善保管在便于随时取阅的地方，以便操作时参照。
[bookmark: _Toc24787][bookmark: _Toc25103]注意
· 本手册内容如因功能升级等有修改时，恕不通知。
· 本手册内容我们力求正确无误，如果您发现有误，请与我们联系。
· 本手册内容严禁转载、复制。
· 本产品禁止使用在防爆场合。
[bookmark: _Toc517181048][bookmark: _Toc516618305][bookmark: _Toc9398][bookmark: _Toc26902][bookmark: 版本]版本
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[bookmark: _Toc886][bookmark: _Toc28508]确认包装内容
打开包装箱后，开始操作之前请先确认包装内容。如发现型号和数量有误或者外观上有物理损坏时，请与本公司联系。
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第一章 产品概述                            
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[bookmark: _Toc5271_WPSOffice_Level1][bookmark: _GoBack]集气筒式液位变送器（下称变送器）用于测量较高温度液体介质的液位，原理是被测液体介质压缩集气筒内的空气，空气压力通过毛细管传递给敏感元件，敏感元件本身不与被测介质直接接触，因此变送器可以应用在较高温度的介质环境中，同时，内置微型信号放大处理电路，可以直接与计算机接口卡、控制仪表、智能仪表或PLC等连接，进行远程传输。
变送器广泛应用于环保、水利、供水、工业过程控制、变频供水等较高温度介质的液位测量。
2 主要特点       
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第二章 主要特点       
          第三章 外形尺寸及安装                           

[bookmark: _Toc3140]第二章 主要特点
· [bookmark: _Toc2009_WPSOffice_Level2] 结构小巧、安装方便。
· [bookmark: _Toc6105_WPSOffice_Level2] 先进的膜片/充油隔离技术。
· [bookmark: _Toc8735_WPSOffice_Level2] 高稳定性、高可靠性。
· [bookmark: _Toc7021_WPSOffice_Level2] 耐震，抗射频干扰。
·  316L不锈钢隔离膜片结构。
·  高精度、全不锈钢结构。
·  微型放大器，电流信号输出。
·  抗干扰强、长期稳定性好。
·  形式结构多样化，安装使用方便。
·  量程范围宽，可测量绝压、表压和密封参考压力。
·  抗振动、抗冲击。

[bookmark: _Toc27269_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc9395]第三章 外形尺寸及安装
[image: 2088集气筒液位计]
第二章 主要特点       
          第三章 外形尺寸及安装                           
[bookmark: _Toc21074_WPSOffice_Level2]图1 集气筒式液位变送器
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第三章 外形尺寸及安装
第三章 外形尺寸及安装
[bookmark: _Toc6316_WPSOffice_Level1]

[bookmark: _Toc6814]第四章 技术参数
（1） [bookmark: _Toc29234_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc20691_WPSOffice_Level2]电源：（4~20）mA（18~36）V；
（4~20mA）带显示（12~36）V 
（2） 输出：（4~20）mA；RS485（仅显示型可选）
（3） [bookmark: _Toc24705_WPSOffice_Level2]准确度：0.5级
（4） 量程范围：0m~1m…10m
（5） 压力类型：表压
（6） 补偿温度：0℃～60℃
（7） 工作温度：-20℃~85℃
（8） 介质温度：-40℃~100℃
（9） 储存温度：-40℃~125℃
（10）零点输出温度漂移：±1.5%FS（0℃～60℃）  
（11）满量程输出温度漂移：±1.5%FS（0℃～60℃）
第四章 技术参数
第四章 技术参数
（12）过载压力：300%FS
（13）长期稳定性：±0.2%FS/年
（14）响应时间：≤10ms（上升到90％FS）
[bookmark: _Toc24662_WPSOffice_Level1]（15）绝缘电阻：100MΩ/250VDC
（15）防护等级：IP68
（15）介质兼容：与304不锈钢兼容的各自介质

第五章 电气连接                   
                    第五章 电气连接                        

第5章 [bookmark: _Toc8614]电气连接
打开仪表后盖（接线端子面），见接线端子，电气连接见图2、图3：
[image: 2088电气图]
图2 电流输出







[image: C:\Users\20280\Desktop\2020.3.23\图片2.jpg图片2]
[bookmark: _Toc20953]图3 RS485输出
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[bookmark: _Toc2528]第六章 使用与安装
（1） 变送器有接口螺纹、法兰等安装结构，可根据现场灵活选择，本示例为螺纹安装方式，如图4。
（2） 变送器在安装时，可以将其投入到水或其它液体中，电缆线从壳体内接线端子引出至显示仪表、二次仪表或控制室。
（3） 选择易于操作、维护的地方进行安装。
（4） 应尽量远离振动源安装。
（5） 变送器安装时，探头要沉入容器底部。
（6） 探头应垂直放入水中，与垂直线夹角不能超过30度。
（7） 若液体介质杂质多，建议选配过滤网罩。
（8） 地面上的电缆部分需加以保护或架高。
（9） 若在动水中使用，变送器应加以固定。
（10） 探头定期清淤，以免进压口阻塞。
（11） 毛细管中蒸汽积水会导致测量不准确及输出不稳定等故障，可定期将集气筒取出，将毛细管内水排掉，故障即可排除。

[image: 2088集气筒液位计安装图]
图4 螺纹安装

第六章 使用与安装                                                                                                                                                                                                  
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8 压力变送器安全说明             
 7 压力变送器安装说明      

[bookmark: _Toc11558_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc29230]第七章 注意事项
（1） 搬运与安装变送器时应小心谨慎，避免碰撞而影响电路的性能。
（2） 电气连接请严格遵照接线方法，接线错误会造成放大电路的损坏。
（3） 请勿利用毛细管吊装产品之外的重物。
（4） 毛细管较细，不能反复折弯，安装、使用过程中应杜绝磨损、刺破、划伤毛细管，若现场存在以上问题，毛细管应采取保护措施。由于此类问题的发生造成故障的，厂家维修时要收取毛细管的费用。
（5） 在产品发生异常时，请不要擅自打开进行修理，人为原因造成的产品问题，不在我公司质保范围内。
（6） 本产品禁止使用在防爆场合。
第七章 注意事项              
第七章 注意事项
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[bookmark: _Toc19646_WPSOffice_Level1]

[bookmark: _Toc19331]第八章 质保及售后服务
本公司向客户承诺，本仪表供货时所提供的硬件附件在材质和制造工艺上都不存在缺陷。
从仪表购买之日开始计算，质保期内若收到用户关于此类缺陷的通知，本公司对确实有缺陷的产品实行无条件免费维护或者免费更换，对所有非定制产品一律保证7天内可退换。
免责声明
在质保期内，下列原因导致产品故障不属于三包服务范围：
(1) 客户使用不当造成产品故障。
(2) 客户对产品自行拆解、修理和改装造成产品故障。
售后服务承诺：
(1) 客户的技术疑问，我们承诺在接收用户疑问后2小时内响应处理完毕。
第八章 质保及售后服务
(2) 返厂维修的仪表我们承诺在收到货物后3个工作日内出具检测结果，7个工作日内出具维修结果。
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